招标文件

# 项目名称：实验室仪器设备

# 采 购 人：中国科学院新疆理化技术研究所

二○一二年七月

- 投标邀请

# 中国科学院新疆理化技术研究所拟采购一台圆二色光谱仪，现进行国内内部招标，现欢迎国内具备资质的供应商以密封标书的方式前来投标，具体要求详见附件。

1. 招标编号：XJLH201206

2. 采购方式：内部招标

3．招标数量：圆二色光谱仪一台，具体要求详见附件。

4. 资金性质：财政

5. 投标人资质要求：

5.1 注册资金不小于50万元；（投标人注册资金的认定：指2011年12月31日前的注册资金）。

5.2具有独立承担民事责任的能力；

5.3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.5具有良好的履约和售后服务能力，并配有较强的技术队伍，提供快速的售后服务；

6. 投标截止时间：2012年7月20日上午10时（北京时间），逾期收到的投标文件将被拒绝。

7. 评标时间:2012年7月20日上午10时（北京时间）。

8. 投标文件要求

投标文件：正本：1份　副本：5份 ，电子版：1份（需用光盘刻录，并密封到投标文件内）。

投标文件递交地点：中国科学院新疆理化技术研究所财务资产处。

9. 投标人对本次招标活动事项提出疑问的，请在投标截止时间1日之前, 以信函或传真的形式与中国科学院新疆理化所财务资产处联系。

10.开标地点：中国科学院新疆理化技术研究所。

11、招标方将根据招标服务与采购货物的特点组建包括行业专家在内的评标小组，采用函评方式，采用综合评分法由其对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。其中投标价格分值为30分（投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30,评标基准价为最低的有效投标报价）；商务标分值为10分（包括资质业绩、付款条件、交货期、免费保修期、备件清单、售后服务、优惠条件以及投标报价的完整性，由评委根据招标文件的要求及投标文件的应答进行评分）；技术标分值为60分（包括关键及一般指标响应程度、产品配置的合理性、技术性能先进性、稳定性的总体评价，由根据招标文件的要求及投标文件的应答进行评分）。

12、采购单位联系人：新疆理化所财务资产处   刘振华

地址：新疆乌鲁木齐市北京南路40号附1号；  邮    编：830011；电话：0991-3837819；传  真：0991-3838957；

电子信箱：liuzh@ms.xjb.ac.cn

第二章  技术文件及商务文件

A 技术文件

一、设备名称：圆二色光谱仪

二、总体要求

圆二色光谱仪主机，氮气吹扫系统，支持各种样品池及多种扩展功能附件，可测定圆二色谱、紫外吸收光谱、线二色谱等多种光谱，采用数字信号采集、数据处理系统，专用软件，简明友好，含远程网络控制系统，工作站。

三、设备技术要求与规格参数

光源: 150 W 氙灯

波长范围: 165 – 900 nm

*波长准确度:  ±0.1 nm (165 – 400 nm)，±0.5 nm (400 – 900 nm)

*波长重复性：±0.05 nm (165 – 400 nm)，±0.1 nm (400 – 900 nm)

光谱狭缝带宽: 0 - 2nm (160nm),0 - 4nm (180nm),0 - >10nm (250nm 以上)

吹扫气体用量: 5 l/min 氮气

*杂散光: 2 ppm (200 nm),8 ppm (180 nm)

CD 量程: ±2000 mº

CD 测量精度: 0.0001 mº

*CD 分辨率: 0.0001 mº

CD 噪音水平: 0.03 mº （185 nm），0.02 mº （200 nm），0.02 mº （500 nm）

*基线稳定性: <0.02 mº/hour

扫描速度: 1-10,000 nm/min

*吸收测量与CD 同步测量、同步记录

附件：

电子控温装置

循环水浴

CD样品池8个（带证书，配样品池垫片）

氙灯2支

旋光色散附件

Turbomole化学计算软件

计算机2台：Intel i7系列，主频 ≥ 2.6 G，4核，内存 8G 以上，硬盘 ≥ 500G，DVD-RM 光驱，19’宽屏液晶显示器，预装Linux操作系统1台，

酷睿双核，内存2G以上，硬盘 ≥ 320G，DVD-RM 光驱，19’宽屏液晶显示器，预装正版windows操作系统1台；

彩色激光打印机1台。

四、验收与保修

1、仪器安装、验收：由仪器制造厂技术人员到现场安装仪器并在用户实验室人员在场的情况下完成仪器设备性能的证明文件。只有在仪器完全正常运转和用户实验室人员确认后，仪器的安装工作才能认为已全部完成。

2、设备验收时供货厂商应提供仪器设备的安装、操作手册，提供仪器设备的维修保养手册，提供仪器设备的工作软件说明书。

五、技术服务

1. 安装、调试、试运行要求

卖方应在合同生效后的1个月内向用户提供详细的安装要求并提供技术咨询；仪器到达用户所在地，在接到用户通知后20天内进行安装调试，直至通过验收。投标方承担相关费用。

2. 培训

在用户所在地对用户进行为期1天的培训，培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。投标方承担相关费用。

六、售后服务

1. 卖方提供1年的免费保修, 保修期自仪器验收签字之日起计算。卖方在接到报修通知后须在24-48小时内进行回应并约定时间到用户所在地进行维修，直至故障完全排除，设备完全恢复正常为止。必须备有足够的零部件，以满足设备的维修需要。

2. 厂家须在中国设有固定维修站，并配有专业维修工程师，保证提供及时优质的售后服务。

3、仪器须保证有10年的零配件供应.

B  商务文件

1、报价要求

应提供所有部件的清单报价。

2、交货地点

中国科学院新疆理化技术研究所

3、交货时间

国产设备合同生效后2个月内，进口设备合同生效后3个月内。

4、付款方式：

进口设备：待外贸合同签定后十五日内开具合同总价款的100％不可撤销的即期跟单信用证，其中，90％见单据即期支付，剩余的 10 % 凭甲方签署的《质量验收报告》支付。

国产设备：预付50%，安装调试合格后支付40%，保修期满无任何质量问题支付10%。

5、保修期

卖方提供3年的全免费保修。

第三章 投标说明

A   投标文件的编写

1.  要求

投标人应详细阅读招标文件中的条款﹑格式﹑表示﹑条件和规范等所有内容,按招标书的要求提供投标书,并保证所提供的全部材料的真实性,以使其投标对招标书作出实质性响应.否则,其投标可能被拒绝.

2.  投标文件语言和度量单位

2.1 投标文件及投标人和招标方就招标﹑投标交换的文件和往来信件,须以中文书写，中外文缩略语的，须在第一次使用时对其含意进行说明。

2.2 除在招标书的技术规格中另有规定外,计量单位应使用公制.

3.投标文件的组成

3.1 投标人准备的投标文件应包括下列部分:其中(1)-(5)为投标时资格审查必备条件,如果缺项则为废标.

3.1.1 资格审查文件

(1)投标人企业营业执照复印件(须经年审合格)或外企在中国境内注册登记证(复印件);

(2)投标人法人授权委托书原件（见附件2）及被授权代表身份证明复印件;

(3)产品代理证明(仅对代理商)

(4)投标人开户银行出具的资信证明或最近的银行对账单;

(5)开标一览表(见附件3)及投标保证金;

3.1.2 投标书顺序和格式

(1) 投标函(见附件1)

(2) 投标企业技术﹑经济及综合实力描述;

(3) 投标产品结构﹑性能﹑技术参数详述；应详细给出系统各组成部件的功能描述，并列明其技术参数。

(4) 投标产品检测报告;

(5) 执行的制造验收标准;

(6) 技术规格及报价明细(包括分项报价表);

(7) 备品﹑备件清单及报价(备件特种工具的货源和现行价格及维保计划); 易损件清单及报价。

(8) 规格﹑功能﹑合同条款偏离表。本招标文件的技术参数和规格条款，是投标人必须达到的基本要求，技术参数和规格条款出现重大偏离的，其报价将被拒绝；投标人也可提供优于技术参数及要求的设备。

(9) 投标人近三年的主要业绩，提供投标产品的国内科研院所、大学用户名单、装机时间和联系方式。

（10) 有关产品样本及资料(制造商出具的产品中文说明书﹑彩页﹑照片);

(11) 售后服务保证及承诺;

3.2 如果投标人提供的服务及货物不是投标人自己生产或拥有的,则必须得到技术拥有者/或货物制造商向招标方提供该种货物/服务的正式授权及价格授权,其价格授权必须包括货物﹑安装﹑技术支持﹑售后服务﹑培训及其它必需服务的报价.

4.  产品合格证明文件

4.1 作为投标文件的一部分投标人必须提供所供应产品(服务)是合格的证明文件.

4.2  产品(服务)证明文件可以是检测报告﹑说明书﹑图样和资料,并须提供:

（1）有关制造情况和近三年供应同类产品(服务)的用户名单,以及产品质量保证书﹑生产许可证复印件.

（2）产品的主要技术数据和性能的详细描述.

（3）产品的安装和验收标准.

（4）产品拆装和维修时所需的特殊工具.

5．投标报价

  - 所有报价均报CIF或CIP乌鲁木齐价(适用空运)即成本﹑运保费付至乌鲁木齐.报价必须包括制造和装配货物使其达到使用要求所需要的材料﹑部件﹑工具及货物本身已支付或将支付的产品税﹑销售税和其他税费等。

  - 所有的单价和总价格均按招标书中价格表的格式填写,进口品牌美元报价（免税价）,国产品牌以人民币报价。

  - 投标人的价格必须在开标后(至少)90天内固定不变。

  - 不接受任何变通或有任何选择性的报价，报价必须唯一﹑确定﹑严格.当在单位和总价格之间出现任何差异时,以单价为准。

  - 投标人必须保证投标报价不超过卖方的国内正常价格,并且不高于其它类似买者.任何违反该项保证的行为,招标方将终止合同或要求归还已付的超出部分.

5.6  报价明细表应包括货物各组成部分的分项报价,技术规格中特别要求的备件价格﹑其它服务的费用等，以清楚、明确表示投标货物内容及价格组成。

5.7  不按要求提供的投标文件可能导致废标。

6.投标保证金

  - 投标人应向招标方提交不小于投标总价1%的保证金,投标保证金为投标文件的重要组成部分.

  - 投标保证金用于保护本次招标免受投标人的行为而引起的风险.

  - 未中标的投标人对中标结果有疑问,投标人应提供确实的证据材料,在评标结束后七日内向有关部门提出书面申诉.经有部门核实,申诉理由不成立的,招标人将因其扰乱招标工作正常进行,没收其投标保证金,做为影响招标工作正常进行的经济补偿.

  - 投标保证金可以下列任何一种形式提交:

- 支票 (同城结算)

- 银行汇票(异地结算)

  - 未按规定提交投标保证金的投标,将被视为无效投标.

  - 未中标的投标人的投标保证金将在公布中标结果后10天内无息退还.

  - 中标人的投标保证金,在中标人签订合同后,经银行无息退还.

  - 投标人不得在开标时间起至投标有效期满前撤消投标文件。否则招标方将没收其投标保证金。

7.  投标有效期

  - 投标文件从开标之日起90天内为投标有效期,投标书应保持有效.

8.  投标文件的签署及规定

  - 所有投标文件必须提交1套正本和5套与正本相同的副本,并标记出“正本”和“副本”，电子版1份。

  - 当正本和副本之间出现任何差异时,以正本为准.

  - 投标文件不应有涂改﹑增删之处.但如有错误必须改时,修改必须由原代理人签署.

  - 不接收电话﹑电报﹑电传﹑E-MAIL形式的投标书.

B   投标文件的提交

1.   投标文件的密封和标记

1.1  投标人应将投标文件的正本和副本分别用信封密封,并在包装体的外表面清楚标明下述内容:

招标编号﹑投标人的名称﹑地址﹑办公室的电话号码及“正本”和“副本”。

1.2   投标人应将投标书﹑正本投标价格一览表和投标保证金单独密封,并在信封表面标明”开标一览表”字样。

1.3   任何不完整或不满足招标书要求的投标书将被除数拒绝.

1.4   由于不可抗拒的原因或无法控制的事件而导致或损坏投标包装内的投标书,招标方将不负责任。

2.    递交投标文件的截止日期

2.1   所有投标文件必须于2012年7月20日上午10时（北京时间）之前送达招标规定的会议地点,在此之后送达的任何投标文件一律不予接收。

2.2   出现因招标文件的修改推迟投标截止日期时,则按招标方修改通知规定的时间递交.

C  开标

1、开标时间：  2012 年7月20日上午10时（北京时间）。

2、开标地点：中国科学院新疆理化技术研究所。

3、招标方将根据招标服务与采购货物的特点组建包括行业专家、招标方代表在内的评标小组，采用函评方式，采用综合评分法由其对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。其中投标价格分值为30分（投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30,评标基准价为最低的有效投标报价）；商务标分值为10分（包括资质业绩、付款条件、交货期、免费保修期、备件清单、售后服务、优惠条件以及投标报价的完整性，由评委根据招标文件的要求及投标文件的应答进行评分）；技术标分值为60分（包括关键及一般指标响应程度、产品配置的合理性、技术性能先进性、稳定性的总体评价，由评委根据招标文件的要求及投标文件的应答进行评分）。

D 本次评标与定标的原则、方法

1、本次评标将根据投标单位的的产品性能、企业信誉、质量保证及售后服务、投标报价等综合因素，采用计分评标办法择优确定中标单位。评标委员会依法由五人以上单数组成。评标人员实行各自打分，且打分的原始记录要保存备查。

2、评标程序

2.1审查投标单位的投标资格，只有资格审查通过的单位，其标函才能进入符合性鉴定。

2.2对投标文件进行符合性鉴定，通过符合性鉴定的投标文件作为有效的投标文件。

2.3评标委员会根据评分标准对有效的投标文件进行综合评估（分值法）。经评标委员会评估，取值最高的投标企业推荐给招标工作小组，由买方最终确定中标单位。

2.3招标方不承诺最低报价的投标单位为中标单位。

3、定标原则

3.1 对所有投标人的投标评估,都采用相同的程序和标准。

3.2严格按照招标文件的要求和条件进行评标。

3.3对投标文件的评估和比较将分技术标和商务标两类进行。

3.4对投标人进行质疑﹑澄清﹑答辨,经综合分析比较,择优确定中标人。

3.5对于落标或被拒绝的投标人，招标方有权拒绝说明或解释其原因和理由。

3.6发生下述情况之一,招标方有权宣布本次招标无效:

(1) 最低报价大大超过合同估价,招标方无力接受报价;

(2) 所有投标人的投标文件均未对招标文件作出实质性响应;

(3) 投标人过少,没有达到预期的竞争性;

(4) 投标人串通投标。

E保密

1、有关投标文件的审查﹑澄清﹑评估和比较及有关授予合同的意向的一切情况都不得透漏给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

2、投标人不得误导﹑干扰招标方的评标活动,否则将废除其投标。

F  中标服务费

中标服务费按中标总金额的1%计取，由中标单位支付。

附件1：投标函附件

附件2：法人代表授权委托书格式附件

附件3：开标一览表

附件4：投标价格表（格式）

附件5：易损件清单及报价

附件6：备品备件清单及报价

附件7：技术规格性能偏离表

附件8：投标商务条款偏离表

附件1

投  标  函

致:______________________

根据贵方为____________________________ 项目招标的招标邀请(招标编号)签字代表_____ (全名﹑职务) 经正式授权并代表投标人(投标人名称﹑地址)提交下述文件正本一份和副本二份。

开标一览表

投标人须知要求提供的全部文件

资格证明文件

投标保证金,金额为________________ (注明币种)

据此函,签字代表宣布同意如下:

1﹑所附投标报价表中规定的应提交和交付货物投标总价为

_________________(注明币种),即__________________(文字表述);

2﹑投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务;

3﹑投标人已详细阅读全部招标文件,包括修改文件(如有的话)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面不明及误解权利。

4﹑.其投标自开标日起有效期为90个日历天。

5﹑如果在规定的开标时间后,投标人在投标有效期内撤回投标,其投标保证金将被贵方没收。

6﹑投标人同意提供按贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料,完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投 标。

7﹑与本投标有关的一切正式往来通讯请寄:

地址:____________________________邮编:____________________

电话:____________________________传真:____________________

投标人代表姓名﹑职务(印刷体):_____________________________

投标人名称: ____________________________(公  章):

日      期:___________年_______月______日

投标人授权代表签字:

附件2        法人代表授权委托书格式

本授权委托书声明：我_______系________（投标人名称）的法定代表人，现委托________代理人姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加投标活动，代理人签署的的投标文件和参加整个项目招标活动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人：_______性别：_______年龄：_______职务_____

投标人：（盖公章）

法定代表人：（签章）

日期：    年   月    日

附件3              开标一览表

投标人名称 ________________            金额单位：元

| 序号 | 品目号 货物名称 | 规格、型号 | 数量 | 货物投标价 | 交货时间 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写） |  |  |  |  |  |  |

投标单位全称（盖章）：       投标人法人授权代表签字：

日期：  年  月   日

注：1、请与投标保证金装在同一单独信封中

2、“开标一览表”为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

附件4              投标价格表（格式）

投标方名称：                      货币单位：

| 1 | 货物名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 原产地 |  |
| 3 | 数量 |  |
| 4 | 主机单价 |  |
| 5 | 标准附件价 |  |
| 6 | 特殊附件价 |  |
| 7 | 备品备件价 |  |
| 8 | 易损件价 |  |
| 9 | 专用工具价 |  |
| 10 | 技术报务费 |  |
| 11 | 安装调试费 |  |
| 12 | 检验培训费 |  |
| 13 | 运输（至目的地） |  |
| 14 | 保险 |  |
| 15 | 其它 |  |
| 16 | 投标总价 |  |

投标单位（盖章）：

投标方代表签名：

注： 1．投标总价=（栏目4+5+6+7+8+9）×数量+栏10至15的各项费用。

2、投标总价应与附件1“投标函”中的“货物的投标总价”一致。

3．选购件价不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。

4、如有不适用的栏目填“不适用”，适用但不发生费用的填“无”，适用但不计费的填“0”。

附件5

易损件清单及报价

设备名称：

| 序号 | 名称 |  | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（大写） |  |  |  |  |  |  |

注：1、表格长度根据需要自行调整；表中所列内容为必须填写项目，各投标方可根据自身情况增加内容；

2、“合计”项价格应与“附件4投标价格表”中“易损件价”一致。

投标单位（盖章）：

投标人法人授权代表签字：

附件6

备品备件清单及报价

设备名称：

| 序号 | 名称 |  | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（大写） |  |  |  |  |  |  |

注：1、表格长度根据需要自行调整；各投标方可根据自身情况增加内容；

投标单位（盖章）：

投标人法人授权代表签字：

附件7           技术规格性能偏离表

| 序号 | 招标文件要求 |  | 投标内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 章节、 条款号 | 条款内容 描述 | 章节、条款号 | 条款内容 描述 |  |

投标单位（盖章）：

投标人法人授权代表签字：

日  期：

附件8              投标商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件要求 |  | 投标内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 章节、 条款号 | 条款内容 描述 | 章节、 条款号 | 条款内容 描述 |  |

投标单位（盖章）：

投标人法人授权代表签字：

日  期：